## Pakiet 1 - troponina
Pakiet nr 1
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą czytnika do oznaczania troponiny
TABELA 1
Odczynniki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość
|  | Producent, | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | brutto
|  | nr katalogowy /jeżeli posiada/ | [5 empty] | Ogółem
(c + d)
1 | Troponina |  | 230
2 | Materiały kontrolne |  | oszacowane przez Oferenta
3 | Materiały eksploatacyjne (jeśli dotyczy) |  | oszacowane przez Oferenta
[5 empty] | Wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
TABELA 2
Dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent, model, | Ilość | Cena za 1 miesiąc netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość
|  | typ itp. | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | brutto
Ogółem
(c + d)
1 | Czynsz dzierżawny za analizator ( podać nazwę i typ aparatu) |  | 36
[5 empty] | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem
Parametry wymagane (graniczne)
1. Test immunochromatograficzny do ilościowego oznaczania stężenia troponiny z krwi pełnej żylnej heparynizowanej
2. Czytnik dedykowany do zaoferowanych testów, rok produkcji: fabrycznie nowy lub jeśli używany to rok produkcji nie starszy niż 2023, po aktualnym przeglądzie
3. Czas oznaczenia do 14 minut
4. Zakres pomiarowy: co najmniej 40-2000 ng/l
5. Termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia
6. Dostawa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej – 2 sprawdziany na rok na koszt Wykonawcy. Preferowana kontrola Labquality
a) odczynniki kod CPV 33696500-0
b) czynsz dzierżawny kod CPV 38434580-5

## Pakiet 2 - odczynniki immunolog
Pakiet nr 2
Dostawa testów badań immunologicznych wraz z analizatorem pracującym w trybie POCT oraz systemem nadzoru nad urządzeniem
TABELA 1
Odczynniki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość
|  | Producent, | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | brutto
|  | nr katalogowy /jeżeli posiada/ | [5 empty] | Ogółem
(c + d)
1 | Troponina |  | 1440
2 | Białko C-reaktywne |  | 1440
3 | NT-proBNP |  | 1440
4 | D-dimer |  | 560
5 | Prokalcytonina |  | 1360
6 | Materiały kontrolne |  | oszacowane przez Oferenta
7 | Materiały eksploatacyjne |  | oszacowane przez Oferenta
[5 empty] | Wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
TABELA 2
Dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent, model, | Ilość | Cena za 1 miesiąc netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość
|  | typ itp. | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | brutto
Ogółem
(c + d)
1 | Czynsz dzierżawny za analizator ( podać nazwę i typ aparatu) |  | 36
[5 empty] | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem
Wykonawca dostarczy odczynniki spełniające następujące wymagania
1. Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania ( rozpuszczania, rozcieńczania )
2. Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych z tabeli nr 1
3. Kontrola jakości: minimum dwa poziomy ( normalny i patologia )
4. Wszystkie odczynniki i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane ( walidacja )
5. Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy od dostarczenia do Zamawiającego
Wykonawca zapewni analizator pracujący w trybie POCT spełniający następujące wymagania
1. Automatyczny analizator dokonujący pomiarów ilościowych
2. Metoda oparta na analizie ilościowej czasu zaniku fluorescencji
3. Czas uzyskania wyniku max do 21 minut
4. Możliwość wykonywania analizy z krwi pełnej oraz z osocza ( krew pobrana na antykoagulanty: heparyna lub EDTA), bez dodatkowego przygotowania próbki do badań
5. Analizator wykonujący do 30 oznaczeń na godzinę
6. Pomiar do 5 parametrów z jednej próbki
7. Możliwość wyboru testów zgodnie z żądaniem operatora
8. Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator, bez konieczności otwierania probówki przez operatora
9. Automatycznie mieszanie próbek, do dwóch próbek jednocześnie
10. Wbudowana drukarka oraz skaner do odczytu ID pacjenta oraz operatora, możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki i klawiatury
11. Serwis 24 godziny w dni robocze
12.Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie przez minimum 20 minut
13. Oprogramowanie aparatu w języku polskim
14. Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta
15. Wymaga się aby analizator posiadał mobilny stół (dostawa na koszt Oferenta)
16. Naprawy w czasie trwania umowy bezpłatne
17. Przegląd techniczny min 1 raz w roku na koszt Oferenta
18. Wymagane podłączenie analizatorów do sieci informatycznej Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wymagana integracja z systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego. Wymagana dwukierunkowa transmisja danych z wykorzystaniem kodów kreskowych generowanych przez system LIS Zamawiającego. System LIS posiadany przez Zamawiającego to ESKULAP tworzony przez firmę Nexus Polska. Przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej wraz z informacją o operatorze, ID pacjenta, analizatorze, na którym zostały wykonane badania, miejscu wykonania badania , błędach analizy.
19. Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem.
20. Oferent zapewni szafę chłodniczą przeznaczoną do przechowywania odczynników. Oferowane urządzenie powinno pomieścić co najmniej po jednym opakowaniu w/w odczynników
Wykonawca zapewni system nadzoru nad urządzeniem spełniajacy następujące wymagania:
1. Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania z każdego komputera w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej poprzez przeglądarkę internetową
2. Integracja systemu zarządzania z systemem LIS Zamawiającego na koszt Wykonawcy
3. Możliwość dodawania nowych użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu
4. Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatora znajdującego się poza laboratorium w zakresie: 1) ogólnego stanu i działania 2) stanu połączenia sieciowego 3) poziomu odczynników 4) kalibracji 5) wewnętrznej kontroli jakości 6) czyszczenia, płukania
5. Generowanie raportów z dokonanych działań naprawczych w wybranym przez użytkownika okresie
6. Możliwość podglądu wyników badań wykonanych na analizatorze
7. Możliwość wysyłania listy uprawnionych operatorów do wykonywania badań na analizatorze
8. Możliwość generowania raportów z kontroli jakości
9. Możliwość zarządzania operatorami analizatora
10. Możliwość dodawania/usuwania operatorów analizatora
11. Możliwość zarządzania szkoleniami operatorów
12. Możliwość tworzenia przez operatora systemu własnych testów kompetencji i szkoleń, mających na celu weryfikację wiedzy operatorów analizatora
13. Możliwość generowania raportów zbiorczych dla analizatora
14. Możliwość generowania raportów trendów badanych parametrów na analizatorze
15. Generowanie raportów z ilości wykonanych badań na analizatorze
16. Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim
Odczynniki: kod CPV 33696500-0
Czynsz na 24 miesiące: kod CPV 38434580-5