## FC WCPIT_EA_381_14_17
Pakiet1
Staplery jednorazowe lub ładunki do staplerów jednorazowych
l.p. | nazwa wyrobu | zapotrzebowanie roczne /szt./ (a) | 1.nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną lub dwoma dźwigniami umożliwiającymi obsługę jedną ręką - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki: a) naczyniowej (z trzema rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry staplera (a, b lub c) przy składaniu zamówienia. | 6
2 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 55-60mm, z jedną lub dwoma dźwigniami - zamykającą i spustową, umożliwiający pracę jedną ręką, załadowany ładunkiem do tkanki: a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry staplera (a lub b ) przy składaniu zamówienia. | 6
3 | Stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm) posiadającym cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. LUB | 150
stapler liniowy jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu). Stapler dostarczany jest wraz z ładunkiem posiadającym 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu ok. 81mm.
4 | Ładunk do staplera liniowego jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm) posiadającym cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. LUB | 100
Ładunek kompatybilny do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu), ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu 81mm.
5 | Stapler liniowy jednorazowego użytku z łamaną głowicą, o długości linii szycia 55mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm | 20
Netto:
* Zamawiający wymaga, aby: |  |  |  | Brutto:
a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych
oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI
b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta.
Parametry oceny technicznej, pakiet 1
Lp. | Parametry wymagane | Uzasadnienie medyczne kryteriów |  |  |  |  | Pozycje | Oferowane podać: | ocena
tak/nie
1 | Możliwość wielokrotnego odpalenia staplera w jednej procedurze medycznej | Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy |  |  |  |  | 1 do 4 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
2 | Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej. | Bezpieczeństwo zamykania naczyń. |  |  |  |  | 1 |  | Tak - 7 pkt Nie - 0 pkt
Nie – 0pkt
3 | Możliwość manualnego lub automatycznego opuszczania pinu ograniczającego tkankę. | Aplikacja zszywek we właściwym miejscu. Równoległe zamknięcie kowadła i ładunku. |  |  |  |  | 1 do 2 |  | Tak - 7 pkt Nie - 0 pkt
Nie – 0pkt
4 | Równoległe zamknięcie bransz formujących jednakową grubość szwu na całej długości zespolenia | Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy, poprawne wykonanie zespolenia |  |  |  |  | 3 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
5 | Pośrednia pozycja zamknięcia staplera ( umożliwiające manipulowanie tkanką przy złożonym staplerze ) | Pewność hemostazy i zaopatrzenia naczyń krwionośnych we właściwym miejscu. |  |  |  |  | 3 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
6 | Zabezpieczenie przed odpaleniem niezaładowanego zszywkami staplera lub staplera z uszkodzonym ładunkiem | Bezpieczeństwo użycia staplera – zapobiega możliwości przecięcia tkanki nożem bez wyprowadzenia zszywek. |  |  |  |  | 3 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0 pkt
7 | Nóż umieszczony jest w ładunku, zawsze nowy po każdym przeładowaniu staplera | Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż |  |  |  |  | 3 i 4 |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
8 | Kąt zgięcia szczęk instrumentu min. 120 stopni, kąt obrotu min. 320 stopni. | Możliwość aplikacji w trudno dostępnych miejcach. |  |  |  |  | 5 |  | Tak - 7 pkt Nie - 0 pkt
Pakiet nr 2
Ładunki do wielorazowych staplerów zamykających
l.p. | nazwa wyrobu | zapotrzebowanie roczne /szt./ (a) | 1.nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT
1 | Ładunki do wielorazowego staplera liniowego podlegającego sterylizacji parowej, gazowej lub w plazmie. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia staplera metalowego liniowego o dł. 30mm w ilości 6 sztuk na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania ładunków przeznaczonych dla tkanki: a) naczyniowej (z trzema rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry ładunku ( a, b lub c ) przy składaniu zamówienia. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko (dopychacze zszywek) stanowiące integralną część każdego ładunku. | 300
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie staplerów jednorazowych z ładunkiem, wyposażonych w dwie dźwignię zamykającą i spustową dla jednoręcznej obsługi, wyposażonych w ładunek do: a.) tkanki naczyniowej (1,0mm po zamknięciu, o wysokości zszywki otwartej 2,5mm), b.) do tkanki normalnej (1,5mm po zamknięciu, o wysokości zszywki otwartej 3,5mm), c.)do tkanki grubej (2,0mm po zamknięciu, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm).
2 | Ładunki do wielorazowego stalowego staplera liniowego podlegającego sterylizacji parowej, gazowej lub w plazmie. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia staplera metalowego liniowego o dł. 55mm w ilości 4 sztuk na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania ładunków przeznaczonych dla tkanki: a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry ładunku ( a lub b ) przy składaniu zamówienia. Zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko (dopychacze zszywek) stanowiące integralną część każdego ładunku. | 30
Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania staplerów liniowych o długości 60mm, posiadających dwie dźwignie zamykającą i spustową w celu jednoręcznej obsługi, wyposażonych w zszywki do tkanki: a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm, wys. zszywki otwartej 3,5mm) b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm, wys. zszywki otwartej 4,8mm).
Netto
* Zamawiający wymaga, aby: |  |  |  | Brutto
a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych
oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI
b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta.
Parametry oceny technicznej, pakiet 2
Lp. | Parametry wymagane | Uzasadnienie medyczne kryteriów |  |  |  |  | Pozycje | Oferowane podać: | ocena
tak/nie
1 | Nowe kowadełko wraz z każdym przeładowanym ładunkiem. | Bezpośredni wpływ na jakość zespolenia i formowania zszywki na tkance. |  |  |  |  | 1 do 2 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
2 | Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej. | Bezpieczeństwo zamykania naczyń. |  |  |  |  | 1 do 2 |  | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
Pakiet 3
Zestawy do zabiegów VAT'S Lobektomii wraz z ładunkami
l.p. | nazwa wyrobu | zapotrzebowanie roczne /szt./ (a) | 1.nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT
1 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1.Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego - 1 szt. Ładunki pasujące do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku i wysokość zszywki jak poniżej: 2. Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem - 3 szt. 3. Długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 3 szt. 4. Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt. 5. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 6. Jednorazowy torakoport o średnicy 15mm - 1 szt. 7. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska - 1 szt. 8. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego- 1 szt. | 60
2 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. 2.Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku z klasycznym lub zakrzywionym końcem, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 2 szt. 4. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 5. Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6 m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt. 6. Ekstrakcyjny worek laparoskopowy do ewakuacji zresekowanego materiału biologicznego o średnicy trzonu 15mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 13cm x 23cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici bezpiecznie ewakuować z ciała pacjenta - 1 szt. 7. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska - 1 szt. 8. Jednorazowy torakoport o średnicy 15mm - 1 szt. 9. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar "s" nacięcie od 2,5 do 6 cm. - 1 szt. 10. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 11. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego- 1 szt. | 42
3 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. 2.Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku z klasycznym lub zakrzywionym końcem, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 2 szt. 4. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 5. Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6 m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt. 6. Ekstrakcyjny worek laparoskopowy do ewakuacji zresekowanego materiału biologicznego o średnicy trzonu 15mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 13cm x 23cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici bezpiecznie ewakuować z ciała pacjenta - 1 szt. 7. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska - 1 szt. 8. Jednorazowe narzędzie endoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych wraz z naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt. 9. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar "s" nacięcie od 2,5 do 6 cm. - 1 szt. 10. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 11. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego- 1 szt. | 36
4 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 3 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt. 3. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 4. Jednorazowy torakoport o średnicy 15mm - 1 szt. 5. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego- 1 szt. | 80
5 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego. | 30
6 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem . | 60
7 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 3,5mm przed zamknięciem. | 30
8 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°, stapler przyjmuje ładunki 30mm, 45mm, 60mm, długość trzpienia 6cm | 33
9 | Ładunek zagięty w kształcie półkola pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego. | 6
10 | Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku i zakrzywionym końcem, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości 30mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średni/naczyniowy. | 6
11 | Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo grubego. | 6
12 | Czynsz dzierżawny wielorazowego uniwersalnego staplera elektrycznego wraz z adapterem oraz akcesoriami, przeznaczonego do min. 50 zabiegów a max. do 300 kompatybilnego z powyższymi ładunkami. Zamawiający wymaga dostarczenia staplera/staplerów zabezpieczających min. 250 procedur. | 12 miesięcy
Netto
* Zamawiający wymaga by: |  |  |  | Brutto
a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych
oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI
b) wszystkie produkty w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta.
c)Każdy z komponentów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, całość w jednym opakowaniu zbiorczym, z określeniem daty wytworzenia oraz terminu ważności
Parametry oceny technicznej, pakiet 3
Lp. | Parametry wymagane | Uzasadnienie kryteriów |  |  |  |  | Pozycje | Oferowane podać: | ocena
tak/nie
1 | Każdy z elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, całość w jednym opakowaniu zbiorczym. | Optymalizacja kosztów zużycia. |  |  |  |  | 1 do 4 |  | Tak - 7 pkt Nie - 0 pkt
2 | Na opakowaniu etykieta z numerem katalogowym zestawu, numerem lotu, datą produkcji i listą wszystkich komponentów wraz numerami katalogowymi. | Poprawna identyfikacja wyrobu. |  |  |  |  | 1 do 4 |  | Tak - 7 pkt Nie - 0 pkt
3 | Rękojeść staplera obsługującego ładunki o długościach 30mm, 45mm, 60mm | Uniwersalne zastosowanie, optymalizacja kosztów. | [6 empty] | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
4 | Nóż wbudowany w ładunek | Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż | [6 empty] | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
5 | Zszywki w ładunku o 3 różnych wysokościach | Uniwersalne zastosowanie, większy zakres tkankowy | [6 empty] | Tak – 7 pkt
Nie – 0pkt
110
75