Poznań, dnia 26.10.2020 r.

Uczestnicy postępowania

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH –ODZIEŻ OCHRONNA DO PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ ORAZ NA BLOK OPERACYJNY

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania 1

Pakiet 3, poz.1

- Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści maseczkę na gumki?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem  ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 6, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści osłonę w kolorze w odcieniach niebieskiego lub zielonego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści serwetę/ osłonę na stolik Mayo wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13

- Czy zamawiający dopuści wyrób sterylny klasy I ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytania 2

Pakiet 3 – MASKA CHIRURGICZNA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski chirurgicznej  o ciśnieniu różnicowym  mniej niż 40 Pa zgodnie z obowiązująca aktualnie normą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski chirurgicznej  o ciśnieniu różnicowym  mniej niż 40 Pa, pozostałe parametry zgodnie z  SIWZ.

Pakiet 3 – MASKA CHIRURGICZNA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski chirurgicznej  o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski chirurgicznej  o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II), pozostałe parametry zgodnie z  SIWZ.

Pytania 3

Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę 2-panelową bez zaworu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtrację bakteryjną 99%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści odporność na spryskanie 120 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści z warstwą inaktywującą 99% bakterii i wirusów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę 2-panelową składaną?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści półmaski ochronne zgodne wyłącznie z normą PN-EN 149+A1:2010?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytania 4

Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności filtracji 98,24% oraz ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny PP o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy  na stronie internetowej pod nazwą „26.10.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy”.