## Arkusz1
PAKIET nr 1 ( CPV 33199000-1)
Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 3-msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maska o szerokości 18 cm +/- po całkowitym rozłozeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy. Maski medyczne zgodne z normą PN EN 14683:2019 i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 98%, ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2 Maska mocowana na gumki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki. Oznakowanie znakiem CE | szt. | 132000
RAZEM
PAKIET nr 2 ( CPV 35113410-6 )
Półmaski ochronne FFP2
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 3-msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
2. | Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) w zakresie: 1) skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % , 2) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa, 3) całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 % Wymaga również spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy EN 14683:2019+AC:2019 * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE * zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski * półmaska bez zaworu wydechowego Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia). Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). | szt. | 13200
RAZEM
PAKIET nr 3 ( CPV 35113410-6 )
Półmaski ochronne FFP3
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
3. | Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz.. Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) w zakresie: 1) skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 99 % , 2) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa, 3) całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 % Wymaga również spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy EN 14683:2019+AC:2019 * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE * zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski * półmaska bez zaworu wydechowego Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia). Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). | szt. | 21000
RAZEM
PAKIET nr 4 ( CPV 33199000-1 )
Fartuch barierowy
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Fartuch barierowy niesterylny lub sterylny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS , stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach lub wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami, w okolicach szyi zapinane na rzep, zakryte plecy wiązany na dwie pary tróków, wyrób zgodny z normą PN EN 14126, odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substanacjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 lub wyższa. Rozmiary L, XL według potrzeb zamawiającego. Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 4500
RAZEM
PAKIET nr 5 (CPV 33199000-1 )
Fartuch niesterylny
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 20g/m2 do 35g/m2 Rozmiar L; XL; lub uniwersalny lub o długości ok. 127 cm, szrokości ok. 160cm i długości paska (troki w talii) min 200 cm wg potrzeb zamawiajacego. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw zakończony gumką lub elastyczny mankiet. Onakowanie znakiem CE. | szt. | 36000
RAZEM
PAKIET nr 6 (CPV 33199000-1 )
Ochraniacze na obuwie długie
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ochraniacze na obuwie długie (do kolan) foliowe lub z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, z podeszwą antypoślizgową Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 42600
RAZEM
PAKIET nr 7 (CPV 33199000-1 )
Ochraniacze na obuwie
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony. min. 30g/m2 Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 3600
RAZEM
PAKIET nr 8 (CPV 33199000-1 )
Czepki
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Czepek chirurgiczny, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 9000
RAZEM
PAKIET nr 9 (CPV 35113410-6 )
Przyłbice
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Przyłbica wielorazowego użytku wykonana z poliwęglanu z regulacją z tyłu głowy z szybkami wymiennymi, z możliwością dyzynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi, kształt szybki okalający całą twarz Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm), • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Osłona twarzy powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło. Osłona twarzy powinna być wykonana z materiałów niepalnych. | szt. | 1200
RAZEM
PAKIET nr 10 (CPV 35113410-6 )
Gogle
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie 3 msc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Gogle ochronne z szybką z poliwęglanu przylegające ściśle do twarzy, z regulacją z tyłu głowy, z możliwością dezynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi. Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Gogle ochronne powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, osłaniając oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem. Gogle ochronne powinny być wykonana z materiałów niepalnych. | szt. | 1200
RAZEM