## Arkusz1
Pakiet 1
Staplery jednorazowe i ładunki do staplerów jednorazowych
l.p. | nazwa wyrobu | zapotrzebowanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | VAT | Wartość ogółem brutto
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną lub dwoma dźwigniami umożliwiającymi obsługę jedną ręką - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki: a) naczyniowej (min. dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry staplera (a, b lub c) przy składaniu zamówienia. | 200
2 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 55-60mm, z jedną lub dwoma dźwigniami - zamykającą i spustową, umożliwiający pracę jedną ręką, załadowany ładunkiem do tkanki: a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry staplera (a lub b ) przy składaniu zamówienia. | 30
3 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 30mm do tkanki: a) naczyniowej (min. dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry ładunku (a, b lub c) przy składaniu zamówienia. | 54
4 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 55-60mm do tkanki: a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi parametry ładunku (a lub b ) przy składaniu zamówienia. | 12
5 | Stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku o dł. 75-80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia. LUB | 120
stapler liniowy jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu). Stapler dostarczany jest wraz z ładunkiem posiadającym 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu ok. 81mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia.
6 | Ładunk do staplera liniowego jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0 mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry ładunku przy składaniu zamówienia. LUB | 180
Ładunek kompatybilny do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu), ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu 81mm. Zamawiający określi parametry łdunku przy składaniu zamówienia.
* Zamawiający wymaga, aby:
a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych
oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI
b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta.
Parametry oceny technicznej, pakiet 1
Lp. | Parametry oceniane | Uzasadnienie medyczne kryteriów |  |  |  |  | Pozycje | Oferowane podać: | ocena
tak/nie
1 | Możliwość wielokrotnego odpalenia staplera w jednej procedurze medycznej | Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy |  |  |  |  | 1-2 i 5 |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
2 | Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej. | Bezpieczeństwo zamykania naczyń. |  |  |  |  | 1 |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
3 | Możliwość manualnego i automatycznego opuszczania pinu ograniczającego tkankę. | Aplikacja zszywek we właściwym miejscu. Równoległe zamknięcie kowadła i ładunku. |  |  |  |  | 1 do 2 |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
4 | Pośrednia pozycja zamknięcia staplera (umożliwiające manipulowanie tkanką przy złożonym staplerze) | Pewność hemostazy i zaopatrzenia naczyń krwionośnych we właściwym miejscu. |  |  |  |  | 5 |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
5 | Zabezpieczenie przed odpaleniem niezaładowanego zszywkami staplera lub staplera z uszkodzonym ładunkiem | Bezpieczeństwo użycia staplera – zapobiega możliwości przecięcia tkanki nożem bez wyprowadzenia zszywek. |  |  |  |  | 5 |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
6 | Nóż umieszczony jest w ładunku, zawsze nowy po każdym przeładowaniu staplera | Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż |  |  |  |  | 5 |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
Pakiet 2
Zestawy do zabiegów Vat`s Lobectomii wraz z ładunkami
l.p. | nazwa wyrobu | zapotrzebowanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b = c) | stawka VAT | VAT | Wartość ogółem brutto
1 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego - 1 szt. Ładunki pasujące do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku i wysokość zszywki jak poniżej: 2. Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem - 2 szt. 3. Długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 3 szt. 4. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 5. Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o śr. trzonu 15mm, dł. trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500ml, wymiary worka 9,7cm x 23,6cm. 6. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 60
2 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 4. Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu min.3m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt. 5. Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o śr. trzonu 15mm, dł. trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500ml, wymiary worka 9,7cm x 23,6cm. 6. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar "xs" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt. 7. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 8. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt. 9. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 60
3 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 4. Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu min.3m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt. 5. Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o śr. trzonu 15mm, dł. trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500ml, wymiary worka 9,7cm x 23,6cm. 6. Jednorazowe narzędzie endoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych wraz z naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt. 7. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar "xs" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt. 8. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 9. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt. 10. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 42
4 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 2 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt. 3. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt. 4. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 120
5 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 4. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 18
6 | Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi: 1. Jednorazowe narzędzie torakoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń płucnych wraz naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 30cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt. 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt. 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt. 4. Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o śr. trzonu 15mm, dł. trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500ml, wymiary worka 9,7cm x 23,6cm. 5. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt. | 24
7 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego. | 60
8 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego. | 48
9 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem. | 60
10 | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem. | 42
11 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°, stapler przyjmuje ładunki 30mm, 45mm, 60mm, długość trzpienia 6cm | 63
12 | Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego | 60
13 | Ładunek zagięty w kształcie półkola pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego. | 6
14 | Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku i zakrzywionym końcem, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości 30mm lub 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średni/naczyniowy. | 12
15 | Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo grubego. | 6
16 | Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar "xs" nacięcie od 2 do 4 cm i "s" 2,5 do 6cm. | 10
17 | Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o śr. trzonu 15mm, dł. trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500ml, wymiary worka 9,7cm x 23,6cm. | 33
18 | Czynsz dzierżawny wielorazowego uniwersalnego staplera elektrycznego wraz z adapterem oraz akcesoriami, kompatybilnego z wyżej wymienionymi ładunkami i jednorazowymi osłonami. | 12 miesięcy
* Zamawiający wymaga by:
a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu, formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych
oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI;
b) wszystkie produkty w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta;
Parametry oceny technicznej, pakiet 2
Lp. | Parametry oceniane | Uzasadnienie kryteriów |  |  |  |  | Pozycje | Oferowane podać: | ocena
tak/nie
1 | Każdy z elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, całość w jednym opakowaniu zbiorczym. | Optymalizacja kosztów zużycia. |  |  |  |  | 1 do 6 |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
2 | Na opakowaniu etykieta z numerem katalogowym zestawu, numerem lotu, datą produkcji i listą wszystkich komponentów wraz numerami katalogowymi. | Poprawna identyfikacja wyrobu. |  |  |  |  | 1 do 6 |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt