WCPiT/EA/381-13/2021 		Poznań, 2021-06-23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowaniaoudzieleniezamówieniaprowadzonegowtrybiepodstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wyrobów medycznych do podaży leków

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ.

PYTANIA 1:

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego w 21.06.2021 wyjaśnieniami w zakresie pakietu 7 prosimy o  sprostowanie odpowiedzi i dopuszczenie  produktów o parametrach objętych poniższymi zapytaniami oraz utrzymanie pierwotnych opisów SIWZ w zakresie poz. 13 
Pakiet 7 poz. 10:

1/ Prosimy Zamawiającego ponownie  o dopuszczenie sterylnego roztworu  0,9% NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz- strzykawka Praxiject, producent MedXl, jak dotychczas stosowane, z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1 , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka,, klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie,na cylindrze ma być dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP Okres ważności min. 24 m-ce .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 11:

1/ Prosimy Zamawiającego  ponownie o dopuszczenie sterylnego roztworu 0,9% NaCl o objętości min. 10  ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz,Praxiject, producent MedXl jak dotychczas stosowane , z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1, gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie,, producent MedXl Okres ważności min. 24 m-ce .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 12:

/ Prosimy Zamawiającego ponownie o dopuszczenie sterylnego roztworu 0,9% NaCl o objętości min. 20  ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrzPraxiject, producent MedXl, jak dotychczas stosowanez końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki.  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1 , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie, Praxiject, producent MedXl Okres ważności min. 24 m-ce .

Produkt o pisanych w pierwotnym SIWZ parametrach nie istnieje (strzykawka 20 ml w strzykawce o poj. 10 ml).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o pojemności  20ml oraz strzykawki o pojemności 10ml – z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 7 Poz.10,11,12

1/Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy strzykawka ma być gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, potwierdzone w instrukcji  użycia jak dotychczas stosowane strzykawki Praxiject firmy MedXL.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz.13

Prosimy Zamawiającego o sprostowanie dopuszczenia produktu o parametrach opisanych w pytaniu 7 – tj :

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o odstąpienie pierwotnych wymogów i dopuszczenie alternatywnego produktu o podanych parametrach :

Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu typu NeutraClear,

- kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem

- przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej

- silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji

- pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji

- prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury

- dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu

- odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego

- czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji

- wymagany przepływ 140ml/min

- objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml

- pakowany pojedynczo, sterylny.

ad 5 – 7: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

i utrzymanie pierwotnych parametrów SIWZ tj.  : Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi: o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Produkt zgodny z pierwotnymi parametrami SIWZ  – stosowany przez Zamawiającego-  najskuteczniej hamuje transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami  wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki, co jest potwierdzone badaniami.

Ma to znaczenia dla bezpieczeństwa pacjenta, zwłaszcza onkologicznego, gdyż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej  do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażania odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Ponadto  produkt zgodny z pierwotnymi parametrami SIWZ    łącznik  nie wywołuje refluksu krwi do światła cewnika , przez co skutecznie zapobiega z okluzjicewnika .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami publikuje zmodyfikowany załącznik FC pod nazwą: „23.06.2021r. Zalacznik nr 2 formularz cenowy_opz”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 29.06.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  28.07.2021 roku.