## Odzież ochronna 2024
PAKIET nr 1 ( CPV 33199000-1; 395182100-8)
Serweta ochronna i czepek
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny,5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo, samowygładzająca się, przeciwodleżynowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej, teksturowanej folii polietylenowej. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem otoczony z każdej strony marginesami z nieprzeziernego laminatu. Chłonność min. 3750 – 4000 ml/m2, odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodnie z ISO 9073-6, wskaźnik chłonności min. 2000 %, (potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym), średni wymiary: 102 x 230cm, gramatura podstawowa 240 g/m2 (+/- 10%). Producent posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001. Bezpieczne opakowanie podwójnie, opakownie zbiorcze pakowane w dwa worki foliowe po 10 szt. | szt. | 500
2. | Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.Pakowane po 100 szt. lub 50 szt. | szt. | 1000
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CVP 33199000-1)
Środki ochrony indywidualnej - kombinezon, kaptur
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Kombinezon sterylny z kapturem. Osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową, połączone z nogawkami. Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma, sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Szwy łączące wewnątrz kombinezonu. Gumka mankiet rękawów, mankiet nogawek, kaptura wokół twarzy. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Materiał: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2. Umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający") w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania: przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 conajmniej >5 N. Zwalidowany system podwójnego pakowania produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. Rozmiar M i L (zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia) | szt. | 1500
|  |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Koc ogrzewający
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jednorazowy niesterylny koc ogrzewający pacjenta. zielony/niebieski służący do utrzymania temperatury ciała pacjenta po zabiegu z możliwością podgrzania do 40oC. Wykonany z trzech warstw - warstwa wierzchnia (niebieska) włóknina PP 30 g/m2. - Warstwa środkowa (biała) wypełnienie Molton 60g/m2 - warstwa dolna (zielona) włóknina PP 30 g/m2 Wolny od ftalanów i lateksu, niepylący. Rozmiar 150 x 220 cm. Oznakowanie CE. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem MDR EU 745/2017. | szt. | 1000
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33199000-1; 39518200-8)
Zestawy serwet do cewnikowania
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego w opakowaniu typu twardy blister pozwalające prawidłowo zabezpieczyć narzędzia znajdujące się w zestawie zmniejszającym możliwość uszkodzenia opakowania i zawartości służącym również jako pojemnik. | szt. | 720
Skład: 1 szt. serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42 g/m2 50x60 cm 1 szt. serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42 g/m2 50x60 cm z otworem 5 cm i rozcięciem 2 szt. rękawic nitrylowych rozmiar M 5 szt. tupfer typu kula 17N 20x20 cm 8 szt. kompres gazowy 17N 8W 7,5x7,5 cm 1 szt. pęseta plastikowa 13 cm 1 szt. pean plastikowy 13 cm pojemnik plastikowy 125 ml Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: 1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml
2. | Zestaw do cewnikowania żyły głównej zapakowany w mankiet papierowo – foliowy. Wewnątrz opakowania dwie oddzielnie jałowe części zapakowane w opakowanie papierowo – foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania. | szt. | 720
Skład: Część „A" 1 szt. fartuch zabiegowy jałowy, rozmiar XL, wykonany z włókniny PE o gramaturze min. 35g/m2, z elastycznymi mankietami szerokości min 8 cm, ułatwiającymi założenie rękawic (zapakowany w torbę foliową z oznaczeniem kierunku otwierania) Część „B" 1 szt. miska nerkowata 300 ml (a w niej): kompresy gazowe 8–warstwowe 7,5 x 7,5 ułożone 2 x 5 szt. z gazy o TEX min. 15 dla odpowiedniej chłonności, 1 szt. pęseta plastikowa 13 cm, 1 szt. kleszczyki metalowe 13 cm z możliwością blokowania (tzw. imadło) klasy IIa reguła 6 1 szt. serweta z włókniny foliowej PP/PE o gramaturze min. 55 g/m2 rozmiar min. 150cm x 90cm z otworem owalnym min 10x15 cm z przylepcem, 4 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 8–warstwowe z gazy o TEX min. 15 dla odpowiedniej chłonności, Część B zawinięta w serwetę – włóknina foliowana celulozowa/PE o gramaturze min. 39 g/m2, rozmiar min. 75 x 75 cm (elementy zapakowane w torbę papierowo–foliową).
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem